## 1-2
Карточка товара ИГД 16.3
Наименование | Испытательный генератор динамических изменений напряжения питающей сети ИГД 16.3 (выход 3 фаза 16 А) изменений напряжения питающей сети ИГД
Описание | Испытательный генератор ИГД 16.3 Генератор предназначен для создания нормированных кратковременных прерываний, провалов и длительных прерываний при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем - ТС), питающихся от трехфазной сети 380 В, 50 Гц и однофазной сети 220 В, 50 Гц, по ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-1:2004).
Нормативы | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-1:2004)
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
номинальное выходное напряжение между фазой и нейтралью (Uном), В | 220 ± 4,4
частота Uном, Гц | 50 ± 1
максимальный ток, потребляемый испытуемым ТС от сети в каждой фазе при Uном , А | 16
выходное напряжение без нагрузки: 80 % Uном, В 70% Uном, В 40% Uном, В | 176 ± 8,8 154 ± 7,7 88 ± 4,4
выходное напряжение при 0%Uном, В, менее | 10
изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки: от 0 до 16 А при выходном напряжении 220 В, В, менее от 0 до 20 А при выходном напряжении 176 В, В, менее от 0 до 23 А при выходном напряжении 154 В, В, менее от 0 до 40 А при выходном напряжении 88 В, В, менее | 11 11 11 11
установка длительности провалов и прерываний, мс | от 10 (1 полупериод) до 5000 (500 полупериодов)
период провалов и прерываний, с | 10
фазовый сдвиг начала и конца провалов и прерываний, ° | от 0 до 360 с шагом 45
погрешность установки фазового сдвига начала и конца провалов и прерываний, °, менее | 10
величина выбросов при провалах и прерываниях напряжения (сопротивлении нагрузки 100 Ом), В, менее | 11
время нарастания и понижения выходного напряжения при провалах и прерываниях (сопротивление нагрузки 100 Ом), мкс | от 1 до 5
пиковый нагрузочный ток при выходном напряжении 220 В, А, не менее | 500
максимальный входной ток, А | 35
габаритные размеры, мм, не более | 520´600´750
масса, кг, не более | 80
срок службы, лет | 10
Электропитание генератора должно производится от сети трехфазного переменного тока с частотой 50 ± 0,4 Гц, номинальным напряжением 380 В ± 10%.