## 1-2
Карточка товара ИГУ 16.1
Наименование | Испытательный генератор колебаний напряжения, изменений частоты, гармоник и интергармоник напряжения ИГУ 16.1
Описание | Испытательный генератор ИГУ 16.1 предназначен для создания нормированных колебаний напряжения, изменений частоты, гармоник и интергармоник напряжения в цепях электропитания 220В; 50Гц при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем «ТС») по ГОСТ Р 51317.4.14—00, ГОСТ IEC 61000-4-14-2016, ГОСТ Р 51317.4.28—00, ГОСТ IEC 61000-4-28-2014, ГОСТ30804.4.13—2013, ГОСТ IEC 61000-4-13-2016, ОСТ 36417.4.1-01, ГОСТ 30804.4.11-2013 в части постепенных изменений напряжения, ГОСТ Р 50009-00 (УК5) и НПБ 57-97 табл.4.
Нормативы | ГОСТ Р 51317.4.14—00 ГОСТ IEC 61000-4-14-2016 ГОСТ Р 51317.4.28—00 ГОСТ IEC 61000-4-28-2014 ГОСТ30804.4.13—2013 ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 ОСТ 36417.4.1-01 ГОСТ 30804.4.11-2013 в части постепенных изменений напряжения ГОСТ Р 50009-00 (УК5) и НПБ 57-97 табл.4.
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Номинальный ток, потребляемый испытуемым ТС от сети 220В 50Гц, А, не более | 8
Максимальный кратковременный ток, потребляемый испытуемым ТС, А, не более | 16
Пиковый ток, потребляемый испытуемым ТС, А, не более | 60
Диапазон измерения напряжения, В | от 1 до 280
Погрешность измерения напряжения, % | 0.3
Входное сопротивление канала измерения напряжения «Вход U», кОм, не менее | 500
Диапазон измерения тока, А | от 0,05 до 35
Погрешность измерения тока, % | 1
Входное сопротивление канала измерения тока «Вход I», Ом, не более | 0.01
Потребляемая мощность, кВт, не более | 3.5
Габаритные размеры, мм, не более | 520´540´170
Масса генератора, кг, не более | 30
Срок службы, лет | 10
В режиме по ГОСТ Р 51317.4.14—00, ГОСТ IEC 61000-4-14-2016
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 220 ± 1 %
Диапазон изменения выходного напряжения | (0,75 – 1,2)·Uн
Частота выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 %
Выбросы выходного напряжения, %, не более | 5 от величины изменения напряжения
Длительность изменений напряжения, с | 2 ± 10 %
Период изменений напряжения, с | 5 ± 10 %
Время нарастания и спада изменений напряжения, с | 0,1 ± 1 %
В режиме по ГОСТ Р 51317.4.28—00, ГОСТ IEC 61000-4-28-2014
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 220 ± 2 %
Диапазон изменения частоты, Гц | от 42,5 до 57,5
Погрешность установки частоты, % | ± 0,3
погрешность установки длительности временных интервалов, % | ± 10
В режиме по ГОСТ30804.4.13—2013, ГОСТ IEC 61000-4-13-2016, ОСТ 36417.4.1-01
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 220 ± 1 %
Частота первой гармоники выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 %
Состав гармоник выходного напряжения | в соответствии с ГОСТ 30804.3.2-2013
Диапазон частот генерируемых гармоник и интергармоник, Гц | от 16,67 до 2000
Напряжение генерируемых гармоник и интергармоник | (от 0 до 14) % Uн
Погрешность установки напряжения генерируемых гармоник и интергармоник, %, не более | 5
сдвиг фазы для отдельных гармоник относительно первой гармоники, ° | 0, 180
В режиме по ГОСТ 30804.4.11-2013
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 220 ± 1 %
Диапазон изменения выходного напряжения | (от 0 до 1)·Uн
В режиме по ГОСТ Р 50009-00 (УК5) и НПБ 57-97 табл.4
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 220 ± 1 %
Частота первой гармоники выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 %
Диапазон частот генерируемых гармоник, Гц | от 100 до 5000
Амплитуда искажающего сигнала, В | (10, 25, 35) ± 5 %