Карточка товара Прорыв-Т-А

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А» в комплекте с токоизмерительными клещами Прорыв-КТ800Р (гибкие клещи) |
| Описание | Приборы «Прорыв-Т-А» в комплекте с токоизмерительными клещами Прорыв-КТ800Р (10А-960А) (гибкие клещи) предназначен для измерения и регистрации характеристик напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, а также временных характеристик и показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А, в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) электрических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 Гц. |
| Нормативы | ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013 |
| Гарантия | 36 месяца |
| фото | https://disk.yandex.ru/i/A2r7ZtITSVZzUg |

**Технические характеристики**

Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.

Мощность, потребляемая прибором по цепям питания не более 2 В·А.

Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

- 220/(220·) В;

- (100/ ) /100 В.

Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока Iном определяется подключенными токоизмерительными клещами и может составлять:

 - 250 А;

 - 800 А;

Номинальное значение частоты электропитания fnom:

 - 50 Гц

Предельные значения полной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот S(f), В·А:

 - 99000 (при Iном = 250 А)

 - 316800 (при Iном = 800 А)

Предельные значения активной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот P(f), В·А:

 - 99000 (при Iном = 250 А)

 - 316800 (при Iном = 800 А)

Предельные значения реактивной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот Q(f), В·А:

 - 99000 (при Iном = 250 А)

 - 316800 (при Iном = 800 А)

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от -40 0С до +55 0С;

- относительная влажность не более 90 % при 30 0С;

- атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 70000 ч.

Метрологические характеристики

Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Диапазонизмерений | Пределы допускаемой погрешности:- абсолютной Δ;- относительной δ, %- приведенной γ, % |
| --- | --- | --- |
| Среднеквадратическое значение напряжения U, В | от 0,1·Uном до 1,5·Uном;Uном определяется схемой подключения; Uном=220/(220·√3) или Uном =100/√3/(100) | ±0,1 (γ)(приведенная к номинальному значению напряжения) |
| Установившееся отклонение напряжения δUy, % | от -20 до +20 | ± 0,2 (Δ) |
| Положительное отклонение напряжения δU+, % | от 0 до 50  | ±0,1 (Δ) |
| Отрицательное отклонение напряжения δU−-, % | от 0 до 90 | ±0,1 (Δ) |
| Частота переменного тока f, Гц | от 42,5 до 57,5;номинальное значение измеряемого значения частоты  fnom=50 Гц | ±0,01 (Δ) |
| Отклонение частоты Δf, Гц | от -7,5 до +7,5 | ±0,01 (Δ) |
| Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности K2U, % | от 0 до 25 | ±0,15 (Δ) |
| Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности K0U, % | от 0 до 25 | ±0,15 (Δ) |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU, % | от 0 до 25 | ±0,05 (Δ)при KU < 1,0 % |
| ±5 (δ)при KU ≥ 1,0 % |
| Коэффициент n-ой (n от 2 до 50) гармонической составляющей напряжения KU(n), % | от 0 до 25 | ±0,05 (Δ) при KU(n) < 1,0 % |
| ±5 (δ)при KU(n) ≥ 1,0 % |
| Коэффициент m-ой (m от 1 до 49) интергармонической составляющей напряжения KUig(m), % | от 0 до 25 | ± 0,05 (Δ)при KUig(m) < 1,0 % |
| ±5 (δ)при KUig(m) ≥ 1,0 % |
| Угол фазового сдвига между основными гармоническими составляющими входных напряжений ϕU, 0 | от -180 до +180  | ±1 (Δ) |
| Кратковременная доза фликера Pst, отн. ед. | от 0,2 до 10,0 | ±5 (δ) |
| Длительная доза фликера Plt, отн. ед. | от 0,2 до 10,0 | ±5 (δ) |
| Длительность провала напряжения Δtп, с | от 0,01 до 60,00 | ±0,01 (Δ) |
| Глубина провала напряжения δUпр, % | от 10 до 100 | ±0,1 (Δ) |
| Длительность временного перенапряжения ΔtперU, с | от 0,01 до 60,00 | ±0,01 (Δ) |
| Остаточное напряжение Ures, В | от 10 до 200 | ± 0,1 (γ)(приведенная к номинальному значению напряжения Uном) |
| Длительность1) прерывания напряжения Δtпр , с | от 0,01  | ±0,01 (Δ) |
| Среднеквадратическое2) значение силы переменного тока I, А  | от Iмин до 1,2·IномIном определяется подключенными токоизмерительными клещами;При Iном=250 А Iмин =10 А;При Iном=800 А Iмин =50 А. | ±1,0 (γ) (приведенная к максимальному значению силы тока) |
| Коэффициент2) искажения синусоидальнос­ти кривой тока (суммарный коэффициент гармонических составляющих тока) KI, % | от 0 до 25 | ±0,15 (Δ)при KI < 3,0 % |
| ±5 (δ)при KI ≥ 3,0 % |
| Коэффициент2) n-й (n от 2 до 50) гармонической состав­ляющей тока KI(n), % | от 0 до 25 | ±0,15 (Δ) при KI(n) < 3,0 % |
| ±5 (δ) при KI(n) ≥ 3,0 % |
| Коэффициент2) m-й (m от 1 до 49) интергармонической составляющей тока KIig(m), % | от 0 до 25 | ± 0,15 (Δ) при KIig(m) < 3,0 % |
| ±5 (δ)при KIig(m) ≥ 3,0 % |
| Угол2) фазового сдвига между основными гармоническими составляющими входных токов ϕI, 0  | от -180 до +180  | ±3 (Δ)  |
| Фазовый угол2) между составляющими тока и напряжения ϕUI, 0 | от -180 до +180 | ±3 (Δ)  |
| Полная электрическая мощность2) в заданной полосе частот S(f), В·А | от (Iмин·U) до (1,2·Iном·U) | ±3 (γ) (приведенная к Uном· Iмакс) |
| Активная электрическая мощность2) в заданной полосе частот P(f), Вт | от (Iмин·U) до (1,2·Iном·U) | ±3 (γ) (приведенная к Uном· Iмакс) |
| Реактивная электрическая мощность2) в заданной полосе частот Q(f), вар | от (Iмин·U) до (1,2·Iном·U) | ±3 (γ) (приведенная к Uном· Iмакс) |
| Информационные сигналы в электрической сети от Uном, %  | от 0 до 15 | ±0,1 (γ)(приведенная к номинальному значению напряжения Uном) |
| Интервалы времени (хода часов) при отсутствии синхронизации с «Национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC (SU)»  | - | ±6·10-6 (δ) (±0,5 с/сут) (основная погрешность) |
| Интервалы времени (хода часов) при отсутствии синхронизации с «Национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC (SU)»  | - | ±6·10-6 (δ) (±0,5 с/сут) на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды(дополнительная погрешность) |
| Пределы дополнительной температурной погрешности приборов при измерении параметров, приведенных в таблице 2 | - | 1/2 предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды |

Для мобильной

Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

- 220/(220·) В;

- (100/ ) /100 В.

Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока Iном определяется подключенными токоизмерительными клещами и может составлять:

 - 250 А;

 - 800 А;

Номинальное значение частоты электропитания fnom:

 - 50 Гц